上游原料采购端

- 订制寡核苷酸合成（6条链：普通PCR引物、带FAM/ROX荧光修饰P链、竞争C、封闭C、燃料F链，RP‑HPLC纯化）

首选：生工生物（Sangon）、锐博生物（RiboBio）

备选：捷瑞生物（Generay）、擎科生物（梓熙生物）

- 质粒对照品定制（野生BRAF、V600E突变质粒原液）

首选：义翘神州                      备选：康为世纪

- PCR 核心酶原料（热启动Taq DNA聚合酶）

首选：翌圣生物（Yeasen）            备选：诺唯赞（Vazyme）、康润生物 Genstar

- 生化小分子原料（Tris、MgCl₂、dNTP、稳定剂等）

dNTP：翌圣、诺唯赞、罗氏（进口高纯）

Tris‑base、MgCl₂等缓冲盐：默克 (Merck) 高纯试剂，国内可选国药集团化学试剂（GR级）

建厂选址

核心策略：现在我们是研发+中试阶段，可以租生物医药产业园标准化厂房（投资低+前期方便入手）；商业化大规模量产的时候，拿地自建或者租更大厂房

选址要求：

- 土地规划用途必须是工业用地/科研产业用地（生物医药产业园），绝对不能是住宅、商住、纯写字楼、虚拟挂靠地址，药监现场核查直接不通过

- 厂区新风口距离城市主干道≥50米，减少尾气、粉尘，避免高效过滤器频繁损耗；地势平坦，避开低洼易涝区域，防止雨季积水倒灌；避开地质断层；厂区空气含尘、含菌水平低；无持续异味、腐蚀性废气；行政区、办公区、生活区与生产区分开布局，生活区不能干扰生产车间（涉及质粒灌装生产，必须保证空气中粉尘、微生物含量处于低水平，防止外来质粒污染）

- 必须具备双回路市政供电，配备柴油发电机（停电会导致冷库中的原料、产品直接报废）；

- 市政自来水稳定供给，支持纯化水设备；园区要有工业污水预处理管网；生产产生少量质粒废液、生化试剂废液，不能直接排生活污水，委托有资质的公司处理

- 楼层层高≥4.2m，留给洁净空调风管、吊顶夹层；楼板承重满足大型分装机、冷库、酶标仪、qPCR仪器；园区允许搭建独立洁净空调外机、排风管道（质粒负压房间需要独立排风）

厂房布局：洁净生产区、检验区、原料 / 成品冷库仓储、办公研发

- ISO7（C级万级洁净区）：PCR Mix 配制间、黄光避光CD‑probe催化预混液配制间、质粒对照负压配制间、分装工位

- ISO8（D级十万级洁净区）：试剂盒包装区

- 检验实验室（非洁净，但独立分区）：qPCR 实验室、恒温酶标仪检测区、理化QC、质粒操作区

- 仓储系统：-20℃原料冷库（寡核苷酸、酶、质粒原液）、-20℃避光成品冷库（CD‑probe试剂盒对光照敏感）、2‑8℃原料库；常温包材仓库

- 办公、研发、留样室、危废暂存间

（预估需要占地800-1200平）

整体工艺（不含定制试剂的合成及HPLC纯化）

一、原辅料入厂检验（投产前置，不进洁净区）

1. 生化原料（Tris、dNTP、镁盐、稳定剂）：检测DNase/RNase及纯度

2. 生物原料（热稳定Taq酶）：检测活性、无外源DNA污染验证

3. 质粒原料（BRAF野生质粒、V600E突变质粒）：测序验证、浓度标定

4. 定制寡核苷酸（上游引物、下游引物、P链、C封闭链、竞争链C、燃料F链）：质谱测序、HPLC测纯度、二级结构预测（这部分需要定做）

5. 试剂包材（避光棕色塑料冻存管（防荧光寡核苷酸光降解）、无吸附管壁）

二、试剂配制（多个ISO7洁净区分区独立操作，不能互通）

1. PCR扩增混合液配制

I．配制PCR 缓冲母液，过滤除菌0.22μm

II．低温环境依次加入dNTP、上下游引物、热稳定Taq酶

III．低温避光均质搅拌，取样验证扩增效果（扩增产物琼脂糖电泳/荧光验证靶片段成功扩增）

IV．合格转入自动分装线

2. CD催化预混液配制（避光操作，黄色照明）

I. 配制等温反应缓冲体系（固定Mg²⁺浓度，适配37–42℃）

II. 紫外定量P-C双链、竞争链C、燃料F，按摩尔配比混合

III. 避光混匀、0.22μm过滤去除微粒

IV. 功能性预测试：阳性/阴性模板区分、双通道荧光基线检测

3. 组对照品配制（独立负压操作台）

I. 质粒原液定量，缓冲液梯度稀释标定浓度

II. 精准配比制备0.1%低丰度弱阳性模板

III. 过滤除菌并分装前批量功能测试

三、ISO7洁净区：全自动分装流水线（三套独立分装设备）

I. PCR Mix分装（棕色避光管，旋盖）

II. CD催化预混液分装（棕色避光管，荧光组分避光）

III. 三种DNA对照品微量分装

（配套在线称重校验、视觉检测漏液/瓶盖松动；分装完成后半成品立刻转入2– 8℃避光暂存）

四、半成品中间质控（独立检验实验室）

I. 每批次半成品必须全项合格，方可进入组装；检测方案模拟临床操作流程：

（模拟样本流程：DNA模板+PCR Mix → PCR扩增→取扩增产物加C预混液

设置四组质控样品：空白、野生 DNA、100%突变DNA、0.1% VAF弱阳性DNA

酶标仪恒温42℃，在2/5/30/120min采集FAM/ROX双通道RFU；计算dr'，判定标准严格匹配PPT）

五、ISO8组装包装流水线

I. 自动分料：PCR Mix管、CD预混液、3支对照DNA分类摆放，配套说明书入盒

II. 全自动喷码（批次、生产日期、有效期，MES追溯），贴产品标签、防伪，封盒、热缩膜

III. 终检剔除缺料、包装破损产品

六、成品入库、终检、冷链仓储

I. 成品抽检复测全套性能；合格入库-20℃避光冷库

II. 所有生产批记录、检验记录GMP保存≥5年，冷链出库